| Emetteur : instance, direction, groupe travail | Validation : direction, instance… |
| --- | --- |
| Destinataire : unités, fonctions concernées… |  |

Table des matières

1	Objet et champ d'application	2

2	Contenu du document	2

2.1	Matériel et réactifs	2

2.1.1	Reverse Transcription	2

2.1.2	PCR	2

2.1.3	End-prep	2

2.1.4	Ligation des barcodes	3

2.1.5	Librairies	3

2.2	Etape 1 : Extraction ARN	3

2.3	Etape 2 : Reverse transcription	3

2.4	Etape 3 : PCR, purification sur billes et dosage	4

2.5	Etape 4 : End prep	5

2.6	Etape 5 : Ligation des barecodes, purification et dosage	5

2.7	Etape 6 : Ligation des adaptateurs purification et dosage	6

2.8	Etape 7 : Connexion du MinIT, et chargement de la FlowCell	7

# Objet et champ d'application

Ce MO décrit les différentes étapes du protocole ARTIC pour le séquençage du SARS-CoV 2 sur MinION de Nanopore.

Il s’applique à l’ensemble du personnel susceptible de faire du séquençage Nanopore.

# Contenu du document

## Matériel et réactifs

Ethanol absolu

Eau nuclease-free

Billes Agencourt AMPure XP

Barrettes + bouchons

Tubes 1,5mL LoBind

Pipettes + cônes

Extracteur eMag + tubes de lyse

Thermocycler

Agitateur / vortex

Centrifugeuses tubes/barrettes

Portoirs magnétiques tubes

Séquenceur MinION Nanopore + MinIT

Kit Qubit dsDNA HS assay kit

Kit Qubit dsDNA BR assay kit

### Reverse Transcription

| Nom du réactif | Fournisseur | Référence | T°C de stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| Random primer mix (60µM) | NEB | S1330 | -20°C |
| dNTP solution (10mM) | NEB | N0447 | -20°C |
| Kit SuperScript IV reverse trancriptase | ThermoFisher Scientifc | 18090010 | -20°C |
| RNaseOUT (40U/µL) | Life technologies | 10777019 | -20°C |

### PCR

| Nom du réactif | Fournisseur | Référence | T°C de stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| Covid-19 primers (100µM) | - | - | -20°C |
| Kit Q5 Hot Start High Fidelity | NEB | M0493 | -20°C |

### End-prep

| Nom du réactif | Fournisseur | Référence | T°C de stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit NEBNext Ultra II End repair/dA-tailing Module | NEB | E7546 | -20°C |

### Ligation des barcodes

| Nom du réactif | Fournisseur | Référence | T°C de stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit NEBNext Ultra II Ligation Module | NEB | E7595 | -20°C |
| Native Barcoding Expansion 1 – 12 (+AMII) | Nanopore | EXP-NBD104 | -20°C |
| Native Barcoding Expansion 13 – 24 (+AMII) | Nanopore | EXP-NBD114 | -20°C |
| Short Fragment Buffer (SFB) | Nanopore | EXP-SFB001 | -20°C |

### Librairies

| Nom du réactif | Fournisseur | Référence | T°C de stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit NEBNext Quick Ligation Module | NEB | E6056 | -20°C |
| Ligation Sequencing Kit contents | Nanopore | SQK-LSK109 | -20°C |
| FlowCell Priming Kit contents | Nanopore | EXP-FLP002 | -20°C |
| FlowCell | Nanopore | FLO-MIN106D | +4°C |

## Etape 1 : Extraction ARN

- Décongeler les échantillons primaires

- Transférer 200µL d’échantillons dans un tube de lyse eMag contenant 2mL de tampon de lyse

- Procéder à l’extraction sur l’automate

- Elution dans 50µL

## Etape 2 : Reverse transcription

Kit : SuperScript IV reverse transcriptase

Input :

| Ct (RT-qPCR) | Dilution |
| --- | --- |
| 18-35 | - |
| 15-18 | 1/10 |
| 12-15 | 1/100 |

- Sur glace, mélanger dans des tubes de 0,2mL (ou barrettes) :

| Réactifs | Volume (µL) |
| --- | --- |
| ARN | 11 |
| Random primer mix (60µM) | 1 |
| dNTPs (10mM) | 1 |
| Total | 13 |

- Incuber 5 minutes à 65°C (programme ARTIC-RT-1)

- Placer immédiatement dans la glace et laisser minimum 1 minute

- Préparer le mix suivant :

| Réactifs | Volume (µL) |
| --- | --- |
| SuperScript IV Buffer (5X) | 4 |
| DTT (100mM) | 1 |
| RNaseOUT RNase Inhibitor | 1 |
| SuperScript IV Reverse Transcriptase | 1 |
| Total | 7 |

- Ajouter 7µL de mix dans chaque tube

- Incuber sur thermocycler (programme ARTIC-RT-2)

| Temps | Température |
| --- | --- |
| 10 minutes | 23°C |
| 20 minutes | 55°C |
| 15 minutes | 80°C |
|  | 4°C |

## Etape 3 : PCR, purification sur billes et dosage

Kit : Q5 Hot Start High Fidelity - NEB

- Diluer à 10µM les pools de primer à 100µM

- Préparer le mix suivant :

| Réactifs | Volume (µL) |
| --- | --- |
| Eau nuclease-free | 13,05 |
| Q5 Reaction Buffer (5X) | 5 |
| dNTPs (10mM) | 0,5 |
| Q5 Hot Start High Fidelity polymerase | 0,25 |
| Primer pool A ou B (10µM) | 3,7 |
| cDNA | 2,5 |
| Total | 25 |

- Mélanger par aspiration refoulement

- Placer dans un thermocycler et lancer le programme ARTIC-PCR :

| Temps | Température | Cycles |
| --- | --- | --- |
| 30 secondes | 98°C |  |
| 15 secondes | 98°C | X 35 |
| 5 minutes | 65°C |  |
| Hold | 4°C |  |

- Pooler les produits de PCR pool A et pool B dans un nouveau tubes 1,5mL.

- Sortir les billes 30 minutes avant utilisation

- Resuspendre les billes AMPure XP

- Ajouter 50µL (0.5X) de billes au produit de PCR

- Incuber 10 minutes à température ambiante et sous agitation

- Centrifuger brièvement puis mettre sur un portoir magnétique pendant 5 minutes jusqu’à ce que le surnageant soit clair

- Retirer le surnageant délicatement

- Laver les billes avec 200µL d’éthanol 80%, tourner le tube de 180° pour déplacer les billes

- Retirer l’éthanol délicatement

- Répéter le lavage

- Centrifuger et retirer l’intégralité de l’éthanol

- Replacer sur le portoir magnétique et laisser sécher 30 secondes. Ne pas laisser craquer le culot

- Resuspendre les billes dans 16µL d’eau nuclease free

- Incuber 2 minutes à température ambiante

- Placer sur le portoir magnétique

- Transférer 15µL d’éluât dans un nouveau tube 1,5mL

- Quantifier 1µL avec le kit Qubit BR

STOPPING POINT

Conservation à -20°C

## Etape 4 : End prep

Kit : NEBNext Ultra II End Repair / dA-tailing Module

Input : 50ng d’ADNc / échantillon

- Dilution des ADNc pour obtenir 50ng

- Sur glace, préparer le mix suivant :

| Réactifs | Volume (µL) |
| --- | --- |
| cDNA | x |
| Eau nuclease free | 12,5 - x |
| NEBNext Ultra II End-prep reaction buffer | 1,75 |
| NEBNext Ultra II End-prep enzyme Mix | 0,75 |
| Total | 15 |

- Mélanger par aspiration refoulement

- Incuber 5 minutes à température ambiante (20°C) puis 5 minutes à 65°C (programme ARTIC End-prep)

## Etape 5 : Ligation des barecodes, purification et dosage

Kit : NEBNext Ultra II Ligation Module

Kit : Native Barecoding expansion 1-12 et 13-24

Short Fragment Buffer (SFB)

Décongeler les barecodes et le SFB sur glace

- Préparer le mix suivant

| Réactifs | Volume (µL) |
| --- | --- |
| Eau nuclease free | 5,5 |
| End-prepped DNA | 1,5 |
| Native Barcode | 2,5 |
| NEBNext Ultra II Ligation master mix | 10 |
| NEBNext Ligation Enhancer | 0,5 |
| Total | 20 |

- Mélanger par aspiration refoulement

- Incuber 20 minutes à température ambiante (20°C) puis 10 minutes à 65°C (programme ARTIC BarcodeLigation)

- Pooler tous les ADN barcodés dans un nouveau tube 1,5mL

- Ajouter 0.4X de billes AMPure XP

- Incuber 10 minutes à température ambiante et sous agitation

- Centrifuger brièvement et placer sur un portoir magnétique

- Laver avec 700µL de SFB, resuspendre les billes délicatement par aspiration refoulement

- Placer sur portoir magnétique puis retirer le surnageant lorsqu’il est clair

- Répéter le lavage

- Laver avec 100µL d’éthanol 80% sans resuspendre le culot

- Retirer l’éthanol

- Laisser sécher 30 secondes

- Reprendre les billes avec 36µL d’eau nuclease free

- Incuber 2 minutes à température ambiante

- Transférer 35µL d’éluât dans un nouveau tube 1,5mL

- Quantifier 1µL avec le kit Qubit HS

## Etape 6 : Ligation des adaptateurs purification et dosage

Kit : NEBNext Quick ligation module

Adapter mix II (AMII)

Elution buffer (EB)

Short Fragment Buffer (SFB)

Input : 30-50ng d’ADN barcodés

- Préparer le mix suivant :

| Réactifs | Volume (µL) |
| --- | --- |
| ADN barcodés | x (30-50ng) |
| Eau nuclease free | 30 – x |
| Adapter Mix II (AMII) | 5 |
| NEBNext Quick Ligation Reaction Buffer (5X) | 10 |
| Quick T4 DNA ligase | 5 |
| Total | 50 |

- Incuber 20 minutes à température ambiante (programme ARTIC AdapterLigation)

- Ajouter 0.4X de billes AMPure XP (20µL)

- Incuber 10 minutes à température ambiante et sous agitation

- Centrifuger brièvement et placer sur un portoir magnétique

- Laver avec 125µL de SFB, resuspendre les billes délicatement par aspiration refoulement

- Placer sur portoir magnétique puis retirer le surnageant lorsqu’il est clair

- Répéter le lavage

- Centrifuger brièvement le tube puis retirer l’intégralité du SFB

- Reprendre les billes avec 16µL EB

- Replacer sur le portoir magnétique

- Transférer 15µL d’éluât dans un nouveau tube 1,5mL

- Quantifier 1µL avec le kit Qubit HS

STOPPING POINT

Conservation à 4°C jusqu’au séquençage

Conservation longue durée -80°C

## Etape 7 : Connexion du MinIT et chargement de la FlowCell

Kit : FlowCell priming

Loading Beads (LB)

Sequencing Buffer (SQB)

Input : 15ng

- Brancher le MinIT sur le secteur et l’allumer

- Raccorder le MinION au MinIT

- Sur l’ordinateur, se connecter en WiFi au MinIT

  - nom réseau : MT-111186

  - mot de passe : WarmButterflyWings98

- Ouvrir le dossier \\mt-111186

- Ouvrir MinKNOW

Attention : le lien ne fonctionne pas sous internet explorer – le copier puis l’ouvrir dans Chrome

- Insérer la FlowCell dans le MinION

- Lorsque la FlowCell apparait à l’écran, cocher « Available » puis cliquer sur « Check FlowCells ». Le contrôle prend quelques minutes

- Préparer le priming mix en ajoutant 30µL de FLT dans un tube neuf de FB

- Une fois le contrôle de la FlowCell terminé, ouvrir le Priming Port en le pivotant (Figure 2)

- Avec une P1000 réglée sur 200µL, insérer le cône dans le priming port puis faire tourner la molette jusqu’à 230µL, un liquide jaune doit remonter dans le cône, le jeter

- Prélever 800µL de priming mix et l’insérer lentement et délicatement dans le priming port

Attention : ne pas insérer de bulles dans la FlowCell

- Attendre 5 minutes

- Préparer la librairie :

| Réactifs | Volume (µL) |
| --- | --- |
| Sequencing Buffer (SQB) | 37,5 |
| Loading Beads (LB) | 25,5 |
| DNA library (15ng) | 12 |
| Total | 75 |

Attention : bien resuspendre le LB, les billes sédimentent très rapidement

- Ouvrir délicatement le SpotON (Figure 1)

- Insérer 200µL de priming mix dans le priming port

Attention : ne pas insérer de priming mix dans le SpotON

- Remettre en suspension les billes présentes dans la librairie puis ajouter goutte à goutte 75µL de librairie sur le SpotON

Il est possible de voir les billes se répartir sur la membrane

- Refermer délicatement le SpotOn puis le priming port

- Sur MinKNOW, cliquer sur « New Experiment »:

  - Sélectionner le kit SQK LSK109

  - BaseCalling ON

  - Sélectionner Fast BaseCalling

  - Barcoding OFF

  - La durée du séquençage peut être modifiée

- Valider

Figure 1 - Description de la FlowCell - Source : Nanopore

Figure 2 : Ouverture du priming port - Source : Nanopore

Auteurs : Prénom (minuscule) + NOM (MAJUSCULE) et /ou Nom du groupe de travail

Contacts : (facultatif) Prénom (minuscule) + NOM (MAJUSCULE) + Fonction

Date de 1ère version :

Mots clés : (obligatoire pour la GED)